SHZ-III循环水真空泵 使用说明书 用途 此泵以循环水为工作流体，利用流体射流技术生产负压而进行工作的一种新型真空（抽气）泵，用作于真空回流、真空干燥、特别对于沸点教高的水溶液产生气体也能正常循环抽气。

此泵是根据多年来用户的要求，在国外样机的基础上，考虑实验室场地面积小因素，重新设计的一种新型循环水真空泵。此泵广泛用于生化、医学、制药、食品、环保、大专院校、科研、实验室。

一、 特点

此泵具有不用油、无污染、噪音低、移动方便优点：采用双抽头，可单独式并联用新研制特殊防腐工程塑料，机内连接的主管道选用全不锈钢、耐腐蚀、耐溶解。

SHZ-III  泵壳、叶轮工程塑料

二、主要技术指标

| 型号 | SHZ-III | 扬程M | 10 | 储水箱容积/L | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电机功率/W | 180 | 最大真空度Mpa | -0.098 | 材质 | 工程塑料 |
| 电压/V | ～220/50Hz | 单头抽气量/L/min | 10 | 外型尺寸/CM | 40×28×43 |
| 流量 L/min | 80 | 抽气头数 | 2 | 全机重量/kg | 10.5 |

三、操作和使用

1、准备工作：首次使用该泵先从加水孔加水到溢水管出水为止。

2、循环进水：将箱体进水孔用橡皮管连接在水龙头上，然后在用橡皮管连接在溢水嘴上，使之连续循环进水，不致水位升高而影响真空度，不致有机溶剂长期在箱内逗留而腐蚀泵体。

3、真空作业：将实验装置套管接在该泵的真空接头上，然后启动按扭（开关），指示灯亮即关、开始工作，双头抽气，可单独式并连使用。

四、故障分析与排除

| 现象 | 检查（原因） | 处理方法 |
| --- | --- | --- |
| 不抽真空 | - 真空装置被异物堵塞。 - 水泵下边进水被异物堵塞。 - 3、真空装置连接管松脱式漏气。 | 1、清除空道之异物。 2、用手把丝扣拧紧并密封。 |
| 真空表表针不动或摆动 | 1、真空表不上真空时多系表后之密封螺丝槽堵塞。 2、表针有摆动现象是回不阀漏水，真空管接头漏气。 | 1去掉清洗 2清洗回水阀，紧固接头并密封 |
| 电机不启动 漏电 | 1 电机不转 2 漏电 | 1检查电源线中是否通电，熔丝是否断，若完好则要修理式更换电机 2检查电源是否接地良好 |

若上述方法无法排除故障，请至电我公司售后技术部或公司售销部。

五、售后服务

设备经包装后，在遵守储存和使用规范的条件下，自发货之日起12个月内产品因制造质量原因发生故障，由本公司负责免费维修，因使用不当而造成损坏的本公司将收取修理成本费。

六、使用注意事项

1、用户应该先阅读本说明书        3、必须经常更换水箱里的水、保持水箱清洁

2、水箱必须加满水后再开机使用。  4、保险丝更换先切断电源后，才能打开保险丝座盖更换保险丝。

上海贤德实验仪器有限公司

地址：上海市奉贤科工路888号

电话：021-54312390  传真：021-34092976

网址：www.shxdyq.com          Email: shxiande@126.com